……………………..

Pieczęć Wykonawcy								Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

- Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup, dostawa oraz montaż aparatu USG dla Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej wraz z przeszkoleniem personelu.

- Nazwa Wykonawcy*:……………………………………………….…………………………

Adres Wykonawcy:………………………………………………………………….……………………..…

Nr regon:………………………………………………………………………………….…………………….

Telefon:…………………………………………………………………………………….……………………

Fax:………………………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail:…………………………………………………………………………………………………...

- Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo):

Brutto:	……………………………… zł

(w tym ….% podatku VAT)

- Opis oferowanego produktu:

Producent: ………………………………..

Typ/Model: …………………………………

Nazwa oferowanego urządzenia: …………………………..

Kraj pochodzenia: …………………………………………..

*Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia niniejszej kolumny, poprzez zaznaczenie „x” oraz tam gdzie to konieczne podanie właściwego parametru.

| LP | Cyfrowy Ultrasonograf |  | * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat cyfrowy fabrycznie nowy wyprodukowany w 2012r. | TAK |  |
| 2 | Ilość przetwarzanych kanałów nadawczo - odbiorczych min. 31000 | TAK podać |  |
| 3 | Cyfrowy monitor LCD o przekątnej ekranu min. 17", wysokiej rozdzielczości min. 1280x1024 | TAK |  |
| 4 | Możliwość pochylenia i obrotu monitora (góra/dół, lewo/prawo), niezależnie względem konsoli aparatu +/- 90 stopni | TAK |  |
| 5 | Waga aparatu max. 55 kg | TAK |  |
| 6 | Częstotliwości pracy aparatu min. 1.0-12.0 MHz | podać |  |
| 7 | Wartość dynamiki systemu i 170 dB | TAK podać |  |
| 8 | Częstotliwość odświeżania (Frame Ratę) dla obrazu B-Mode > 700 Hz | TAK |  |
| 9 | Aparat stacjonarny , mobilny na czterech obrotowych kołach z możliwością zablokowania min. 2 kół | TAK |  |
| 10 | Gniazda sond obrazowych przełączanych elektronicznie z konsoli aparatu min 3 | TAK |  |
| 11 | Zasilanie 220-240 / max. 5A | TAK |  |

| Obrazowanie aparatu: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | B-Mode M-mode Kolor M-mode Doppler Kolorowy (CD) Power Doppler oraz Kierunkowy Power Doppler z detekcją kierunku przepływu (ĆPA) Doppler Spektralny (PW) Doppler Ciągły (CW) Anatomiczny M-Mode | TAK |  |
| 2 | Tryb Duplex (2D/PW) | TAK |  |
| 3 | Tryb Triplex (2D/PW/CD) | TAK |  |
| 4 | Obrazowanie w technice II harmonicznej | TAK |  |
| 5 | Obrazowanie trapezoidalne | TAK |  |
| 6 | Obrazowanie rombowe | TAK |  |
| 7 | Możliwość obracania obrazu góra-dół , lewo-prawo | TAK |  |
| 8 | Możliwość płynnej lub skokowej zmiany szerokości wyświetlanego obrazu B-Mode dla wszystkich oferowanych głowic | TAK |  |
| 9 | Oprogramowanie do redukcji zakłóceń i artefaktów w obrazowaniu B-Mode np. SRI | TAK, podać |  |
| 10 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D za pomocą jednego przycisku w zależności od treści obrazu (min. ustawienie jasności, kontrastu obrazu i kompensacji wzmocnienia głębokościowego - TGC). | TAK, podać |  |
| 11 | Podział ekranu na dwa obrazy z możliwością wyświetlania na ekranie jednocześnie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu 2D+2D/CD | TAK |  |
| 12 | Możliwość wyłączenia kolorowego Dopplera na obrazach z pamięci | TAK |  |
| 13 | Możliwość zmiany mapy Dopplera kolorowego na obrazach zatrzymanych i obrazach z pamięci | TAK |  |
| 14 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu Kolorowego Dopplera (CD) przy zerowym kącie min. 5,2 m/s | TAK |  |
| 15 | Możliwość pochylenia wiązki Dopplera Kolorowego (CD) regulowana w sposób płynny lub skokowy min. 20 ° | TAK |  |
| 16 | Zakres regulacji korekcji kąta Dopplera PW min. 0- 80° | TAK |  |
| 17 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu dla PW przy zerowej korekcji kąta min. 7,5 m/s | TAK |  |
| 18 | Szerokość bramki Dopplera PW min. 0,8 - 27 mm | TAK |  |
| 19 | PRF dla Dopplera PW min. 24000 Hz | TAK |  |
| 20 | Powiększenie obrazu zamrożonego, w czasie rzeczywistym min. 8x | TAK |  |
| 21 | Powiększenie bez straty rozdzielczości obrazu w czasie rzeczywistym min 8x | TAK |  |
| 22 | Maksymalna ilość jednocześnie włączonych ognisk nadawanej wiązki min. 8 | TAK |  |

| 23 | Regulatory wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC min. 8 | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Maksymalna wyświetlana głębokość obrazowania (penetracji) ≥ 30cm | TAK |  |
| Aplikacje i pakiety obliczeniowe: |  |  |
| 1 | Dostępne aplikacje: - jama brzuszna - ginekologia - położnictwo - małe i powierzchowne narządy (tarczyca, sutki, jądra) - naczynia ( tętnice, żyły, badania transkranialne) - pediatria - urologia | TAK |  |
| 2 | Pełny pakiet obliczeniowy : naczyniowy (naczynia szyjne, obwodowe, śródoperacyjne), mięśniowo-szkieletowy, małe narządy i narządy powierzchniowe, brzuszny, położniczy, ginekologiczny, urologiczny | TAK |  |
| 3 | Automatyczne wyznaczanie parametrów widma dopplerowskiego spektrum na obrazie zamrożonym (min. S, D, Pl, Rl, HR) | TAK |  |
| 4 | Możliwość tworzenia wykresów biometrycznych | TAK |  |
| 5 | Raporty dla każdego rodzaju badania | TAK |  |
| 6 | Możliwość wprowadzania własnych opisów, komentarzy oraz obrazów do raportu | TAK |  |
| 7 | Programy pomiarów: Minimum 8 odległości na jednym obrazie, obwód, objętość, kąty | TAK |  |
| 8 | Możliwość tworzenia własnych kalkulacji obliczeniowych oraz własnych presetów min .40 | TAK |  |
| Głowice |  |  |
| 1 | Głowica endokawitarna ze zmienną częstotliwością pracy | TAK, podać |  |
|  | a)Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 4.0 - 9.0 MHz b) Ilość elementów akustycznych w głowicy min. 128 c) Kąt pola widzenia/obrazowania głowicy min. 150 ° d)Obrazowanie Kolor Doppler , PW Doppler, Power (Angio) Doppler | TAK, podać |  |
| 2 | Głowica liniowa ze zmienną częstotliwością pracy | TAK, podać |  |
|  | a)Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 4.0 - 12.0 MHz b)ilość elementów akustycznych w głowicy min. 128 c) Szerokość czoła głowicy max.40 mm (+/- 5%) d) Obrazowanie w częstotliwości harmonicznej e) Obrazowanie trapezoidalne i rombowe f) Obrazowanie Kolor Doppler , PW Doppler, Power (Angio) Doppler | TAK, podać |  |

| 3 | Głowica konweksowa ze zmienną częstotliwością pracy | TAK, podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | a)Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 2.0 - 5.0 MHz b)ilość elementów akustycznych w głowicy min. 128 c)Kąt pola widzenia/obrazowania głowicy min. 67 ° d)Głębokość obrazowania min. 30 cm e)Obrazowanie w częstotliwości harmonicznej f)Obrazowanie Kolor Doppler , PW Doppler, Power (Angio) Doppler | TAK, podać |  |
| Archiwizacja |  |  |
| 1 | Pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu 2D z możliwością przeglądu w sposób płynny i regulacją prędkości odtwarzania min. 1200 obrazów | TAK |  |
| 2 | Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazów statycznych i dynamicznych na pamięci typu Flash , PenDrive min. 3 (w tym jedno z przodu aparatu) | TAK |  |
| 3 | Nagrywarka CD/DVD wbudowana w aparat | TAK |  |
| 4 | Wyjścia video: kompozytowe, S-video, VGA | TAK |  |
| 5 | Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych i statycznych obrazów na wewnętrznym dysku twardym aparatu o pojemności, min. 320 GB (min. formatach typu: jpeg, avi) | TAK |  |
| 6 | Wbudowany z przodu wideoprinter czamo-biały małego formatu | TAK |  |
| 7 | Możliwość podłączenia drukarki komputerowej do drukowania raportów z badań | TAK |  |
| Możliwość rozbudowy aparatu na dzień składania ofert |  |  |
| 1 | Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną pracująca w zakresie 1.0-8.0 MHz ; min 96 elementów akustycznych | TAK |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy o Anatomiczny M-Mode | TAK |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy o DICOM | TAK |  |
| 4 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |
| 1 | Bezpłatna dostawa i uruchomienie sprzętu wraz z instalacją oraz przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu. | TAK |  |
| 2 | Gwarancja na zaoferowany aparat min. 24 miesiące. | TAK |  |
| 3 | Okres dostępności części zamiennych min. 5 lat. | TAK |  |
| 4 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii - maksymalny czas podjęcie działań zmierzających do usunięcia awarii do 48 godz. ( w dni robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw max. 7dni roboczych, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów max. 14 dni roboczych. | TAK |  |
| 5 | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności producenta na oferowany aparat i głowice. | TAK |  |
| 6 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona najpóźniej w dniu odbioru. | TAK |  |

| 7 | Potwierdzenie wykonawcy, że jest autoryzowanym dystrybutorem oferowanego aparatu USG i głowic oraz zapewni autoryzowany serwis producenta do świadczenia usług serwisowych, w tym do dostawy i instalacji oryginalnych części zamiennych na terenie Polski. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Potwierdzenie parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia przez producenta, umożliwiającego weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. | TAK |  |

Uwaga: Parametry techniczne graniczne stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabeli.

- Termin realizacji zamówienia (podany w dniach): .....................……………………………

- Warunki płatności: 		zgodnie ze wzorem umowy.

- Niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;

- zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję go bez zastrzeżeń;

- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia

- jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego w SIWZ;

- Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy

(podać zakres prac, bez wskazywania konkretnego podwykonawcy):

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

- Oferta została złożona na  …  zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).

..........................................., dnia .....................		......................................................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

*Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.